|  | Naciones Unidas | ST/SG/AC.10/40/Add.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Secretaría | Distr. general 15 de febrero de 2013 Español Original: francés e inglés |

Comité de Expertos en Transporte de Mercancías
Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Informe del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos sobre su sexto período de sesiones

Celebrado en Ginebra el 14 de diciembre de 2012

Adición

Anexo II

Enmiendas a la quinta edición revisada de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios (ST/SG/AC.10/11/Rev.5)

Sección 1

1.6.1		Al principio de la quinta frase, introdúzcase el siguiente texto: "A menos que se especifique otra cosa,".

Parte I

Sección 17

Modifíquese la subsección 17.5.1.2 b) de la siguiente forma:

"b)	Galleta de pentolita (50/50) o de ciclonita/cera (95/5), de 95 mm de diámetro y 95 mm de longitud, de densidad equivalente a 1.600 kg/m3 ± 50 kg/m3;".

Modifíquese la subsección 17.5.1.2 c) de la siguiente forma:

"c)	Tubo de acero sin costura, de 95,0 ± 7,0 mm de diámetro exterior, de 9,75 ± 2,75 mm de espesor de pared, de 73,0 ± 7,0 mm de diámetro interior y de 280 mm de longitud;".

Modifíquese la subsección 17.5.1.2 e) de la siguiente forma:

"e)	Pieza cilíndrica de metacrilato de polimetilo, de 95 mm de diámetro y 70 mm de longitud;".

Modifíquese la subsección 17.5.1.2 f) de la siguiente forma:

"f)	Placa de acero dulce, de 200 mm × 200 mm × 20 mm;".

Suprímase la subsección 17.5.1.2 g) y renumérese la subsección 17.5.1.2 h) como 17.5.1.2 g).

Sección 18

18.4.1.2.5	Modifíquese la fórmula de la siguiente manera: "L = ln 2 × (Cp / t1/2)".

18.4.1.2.6	Modifíquese de la siguiente manera:

"18.4.1.2.6	Conviene utilizar vasos Dewar llenos de 400 ml de sustancia inerte, con pérdida de calor de 100 mW/kg.K o menos."

18.5.1.2.1 	Modifíquese el apartado b) de la siguiente manera:

"b)	Un comprimido de pentolita 50/50 o de hexogeno/cera 95/5, de 95  mm de diámetro y de 95 mm de largo, con una densidad de 1.600 kg/m3 ± 50 kg/m3;".

18.5.1.2.1	Modifíquese el apartado c) de la siguiente manera:

"c)	Un tubo de acero, sin costura, de 95,0 ± 7,0 mm de diámetro exterior, de 9,75 ± 2,75 mm de espesor de pared, de 73,0 ± 7,0 mm de diámetro interior y de 280 mm de largo;".

18.5.1.2.1	Modifíquese el apartado e) de la siguiente manera:

"e)	Un trozo de barra de polimetacrilato de metilo (PMMA) de 95 mm de diámetro y de 70 mm de largo. Un intervalo de 70 mm corresponde a una presión de onda de choque incidente en la interfaz de los ENA que se sitúa entre 3,5 y 4 GPa, según el tipo de carga excitadora utilizada (véase el cuadro 18.5.1.1 y la figura 18.5.1.2);".

18.5.1.2.1	Modifíquese el apartado f) de la siguiente manera:

"f)	Una placa de acero dulce de 200 mm × 200 mm × 20 mm;".

Suprímase la subsección 18.5.1.2.1 g) y renumérese la subsección 18.5.1.2.1 h) como 18.5.1.2.1 g).

Modifíquese el cuadro 18.5.1.1 de la siguiente manera:

En la columna "PENTOLITA 50/50 como carga excitadora", corríjase el valor de la "Presión al nivel de la barrera" correspondiente a la entrada de longitud de la barrera de 55 mm para que diga "4,91" en lugar de "4,76".

En la columna "PENTOLITA 50/50 como carga excitadora", corríjase el valor de la "Presión al nivel de la barrera" correspondiente a la entrada de longitud de la barrera de 60 mm para que diga "4,51" en lugar de "4,31".

Parte II

Sección 20

Modifíquese la figura 20.1 b) de la siguiente manera:

20.3.3.3	En la primera frase, suprímase "y la energía de descomposición exotérmica". Añádase la siguiente segunda frase: "Para determinar la energía de descomposición exotérmica puede utilizarse una técnica calorimétrica apropiada, como la calorimetría de exploración diferencial.".

Sección 28

28.3.5		Modifíquese la fórmula de la siguiente manera: "L = ln 2 × (Cp / t1/2)".

Parte III

Al principio de la nota 2 del índice de la parte III, introdúzcase "A menos que se especifique otra cosa,".

Al final de la sección 34 del índice de la parte III, introdúzcase:

"34.4.3	Prueba O.3:	Prueba gravimétrica para sustancias comburentes sólidas (Naciones Unidas)".

Sección 32

32.3.1.4 a 32.3.1.7	Suprímanse.

Sección 34

34.3.1		En la segunda frase, sustitúyase "El método de prueba recomendado figura" por "Los métodos de prueba recomendados figuran".

Introdúzcase la siguiente subsección 34.4.3:

"34.4.3	Prueba O.3: Prueba gravimétrica para sustancias comburentes sólidas

34.4.3.1	Introducción

Este método de prueba tiene por finalidad medir la capacidad de una sustancia sólida para aumentar la velocidad o intensidad de combustión de una sustancia combustible con la que forme una mezcla homogénea. Se realizan dos ensayos con la sustancia que ha de evaluarse, mezclada con celulosa fibrosa seca en una proporción de 1 a 1 y de 4 a 1 (en masa). La velocidad de combustión de una y otra mezcla se comparan con las de una mezcla de referencia de peróxido de calcio y celulosa, en una proporción de 1 a 2 (en masa). La pérdida de masa de las mezclas durante la combustión se determina con una balanza conectada a un sistema adecuado de registro de datos y se registra en función del tiempo. Si la velocidad de combustión (g/s) es igual o superior a la de la mezcla de referencia para el grupo de embalaje III, se compara con la de las mezclas de referencia para el grupo de embalaje I o II (véase el cuadro de la subsección 34.4.3.4).

El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) de las Naciones Unidas también se refiere a esta prueba para la clasificación del grupo de riesgo de las sustancias comburentes sólidas. Para la clasificación en función del poder comburente, el SGA utiliza tres categorías que se corresponden exactamente con los grupos de embalaje utilizados en el régimen de transporte de mercancías peligrosas. Las categorías 1, 2 y 3 del SGA, por lo tanto, se corresponden directamente con los grupos de embalaje I, II y III, respectivamente.

Resulta útil contar con información preliminar sobre toda propiedad potencialmente explosiva de la sustancia antes de efectuar la prueba. En el apéndice 6 se ofrecen procedimientos de preselección. Esta prueba no procede con sustancias explosivas o inflamables ni con peróxidos orgánicos.

34.4.3.2	Materiales

34.4.3.2.1	Como sustancia comburente de referencia se requiere peróxido de calcio técnicamente puro, en polvo fino, con una concentración del 75% ± 0,5%. La concentración de impurezas, como cloruros o compuestos que generen agua durante la combustión, debe ser baja, puesto que puede afectar a las características de combustión de las muestras de referencia. El peróxido de calcio que cumpla las características siguientes se puede utilizar sin tratamiento previo adicional:

CaO2:		75% ± 0,5%

Ca(OH)2:	20% a 25%

CaCO3:	0% a 5%

Cloruro:	máx. 500 ppm

Tamaño de las partículas: 	mín. 99% < 75 µm, del cual mín. 50% < 20 µm

34.4.3.2.2	Como material combustible se utiliza celulosa fibrosa desecada, con una longitud de fibra de 50 a 250 µm y un diámetro medio de 25 µm. Se seca en una capa de menos de 25 mm de espesor, a 105ºC, hasta lograr una masa constante (durante cuatro horas, como mínimo) y se conserva en el desecador (con desecante) hasta que se enfría y hasta el momento de utilizarla. El contenido de agua debe ser inferior a 0,5% en masa seca. Si es necesario, debe prolongarse el tiempo de secado hasta lograrlo. La densidad aparente de la celulosa utilizada en la prueba debe ser tal (suficientemente alta) que la mezcla para la prueba del grupo de embalaje III (30,0 g ± 0,1 g) se pueda colocar completamente en el embudo.

34.4.3.2.3	Debe comprobarse si la sustancia de prueba, en la forma en que va a ser presentada, contiene partículas de diámetro inferior a 500 µm. Si estas partículas constituyen más del 10% (en masa) del total, o si se trata de una sustancia friable, debe molerse la totalidad de la muestra para convertirla en un polvo inferior a 500 µm, antes de iniciar la prueba, a fin de prever un margen para la reducción del tamaño de las partículas durante la manipulación y el transporte. Como el tamaño de las partículas afecta a las propiedades comburentes de las sustancias, las sustancias comburentes gruesas se pueden clasificar en el grupo de embalaje III, mientras que un grado más fino del mismo material puede tener una velocidad de combustión más rápida y puede dar lugar a clasificaciones diferentes del SGA y a que se asigne a grupos de embalaje para el transporte diferentes.

34.4.3.3 	Aparatos

34.4.3.3.1 	Se necesita una balanza apropiada, con un alcance, precisión y capacidad de transferencia de datos adecuados, equipada con una interfaz (por ejemplo USB o RS232) que permita recopilar los datos. Los datos necesarios (tiempo, masa) se registran, preferiblemente con una frecuencia de al menos cinco datos por segundo. Se puede utilizar cualquier programa informático que pueda registrar los datos de la balanza. Se recomienda comprobar la frecuencia temporal del programa informático y el control del tiempo con un cronómetro puede resultar útil.

34.4.3.3.2 	Se requiere una fuente de inflamación, constituida por un hilo de metal inerte conectado con una fuente de energía eléctrica capaz de mantener la disipación de potencia que se especifica a continuación. La resistencia eléctrica depende del material del hilo. Se recomienda utilizar hilo de níquel/cromo o AluChrom con las características siguientes:

a)	Longitud 					= 30 cm ± 1 cm;

b)	Diámetro 					inferior a 1 mm;

c)	Potencia eléctrica disipada en el hilo 	= 150 W ± 7 W.

El hilo debe tener la forma que se indica en la figura 34.4.3.2. Es muy importante que la conexión del hilo de calentamiento a la corriente eléctrica sea lo suficientemente flexible para evitar toda influencia en el funcionamiento adecuado de la balanza.

34.4.3.3.3 	Debe utilizarse un embudo, con ángulo de 60º y 70 mm de diámetro interno, sellado en su abertura estrecha, para dar a las mezclas una forma de cono truncado, de 70 mm de diámetro en la base, colocado sobre una placa cuadrada fría, impenetrable y de baja conductibilidad térmica.

34.4.3.3.4	Se necesita una placa de pruebas aislante para evitar la pérdida de energía por la conducción térmica. Esta placa puede tener 150 mm de lado y al menos 6 mm de espesor y una conductibilidad térmica a 0ºC de 0,23 W*m-1*K-1 o menos. Pueden utilizarse otras placas de conductibilidad análoga. A fin de aumentar la vida útil de la placa, se puede cubrir con una fina lámina de cerámica con la misma baja conductibilidad térmica.

34.4.3.3.5 	Debe disponerse de una campana de humos o de otra zona adecuadamente ventilada, pero la velocidad de la corriente de aire no debe exceder de 0,5 m/s. El sistema de extracción de humos debe tener capacidad para extraer todos los humos tóxicos.

34.4.3.3.6 	Para construir el soporte para la prueba de combustión sobre la balanza se necesitan una placa de apoyo de un material sólido (acero u otro material adecuado), una placa de posicionamiento de un material ignífugo (se recomienda el mismo material que el de la placa de pruebas) y varillas guía.

34.4.3.3.7 	Se debe impedir que la corriente de aire de la ventilación afecte a la balanza y modifique el resultado de la prueba. El medio preferido es un escudo contra el viento que proteja todo el equipo de pruebas de las corrientes de la ventilación o el entorno.

34.4.3.3.8 	El montón de forma cónica objeto de la combustión debe estar siempre colocado en el centro de la balanza. También es importante proteger la balanza del calor y las partículas en combustión durante la prueba. Para ello, se recomienda la siguiente configuración general (las letras entre paréntesis remiten a la figura 34.4.3.1):

a)	Se utilizan dos placas para asegurar siempre la misma posición en la balanza y para proteger la balanza. La placa de apoyo (H) es mayor que la balanza y está hecha de un material sólido. Se recomienda fijar unos amortiguadores en la parte inferior para reducir las vibraciones del entorno. Se fijan de dos a cuatro varillas guía de metal (G) en la placa inferior como se muestra en la figura 34.4.3.1 para asegurar siempre la misma posición de la placa de posicionamiento (F) y la placa de pruebas (C) en la balanza durante las pruebas. La placa de apoyo debe ser lo suficientemente rígida para mantener a las varillas guía siempre en una posición estable (por ejemplo, 4 mm de acero o 16  mm de poliamida). La balanza se debe colocar siempre en la misma posición central en la placa de apoyo.

b)	La placa de posicionamiento (F) está fabricada con un material ignífugo de baja conductibilidad, de propiedades similares a las de la placa de pruebas (véase la subsección 34.4.3.3.4). Los agujeros taladrados en la placa de posicionamiento para las varillas deben tener un diámetro unos 8 mm mayor que el de las varillas.

c)	Las varillas siempre deben estar en el centro de los agujeros para evitar el contacto entre la placa de posicionamiento (F) y las varillas, a fin de que el funcionamiento de la balanza no se vea afectado. Se deben fijar unas marcas en la placa de posicionamiento (F) para colocar la placa de pruebas (C) en la posición correcta en el centro de la balanza.

d)	La conexión eléctrica entre la fuente de energía y el hilo caliente debe ser lo suficientemente flexible para no obstaculizar la libertad de movimientos del platillo de la balanza por resistencia o movimiento. Ello se puede lograr con un hilo flexible y un soporte cerca de la placa de pruebas. Enrollar el hilo entre el soporte y la placa de pruebas ofrecerá flexibilidad adicional.

e)	El escudo contra el viento (D) puede estar integrado en la placa inferior o se puede colocar alrededor de todo el equipo de pruebas. El escudo no debe tener huecos en la parte inferior. El escudo debe estar cerrado y debe ser unos 10 cm más alto que el equipo para impedir corrientes de aire desde la parte superior.

34.4.3.4 	Procedimiento

Se requieren las siguientes muestras:

| Muestra | Componentes | Proporción de la mezcla en masa |
| --- | --- | --- |
| Mezcla de la sustancia de prueba en una proporción de 1 a 1 | Sustancia de prueba y celulosa | 1:1 |
| Mezcla de la sustancia de prueba en una proporción de 4 a 1 | Sustancia de prueba y celulosa | 4:1 |
| Mezcla de referencia para el grupo de embalaje I | Sustancia de referencia y celulosa | 3:1 |
| Mezcla de referencia para el grupo de embalaje II | Sustancia de referencia y celulosa | 1:1 |
| Mezcla de referencia para el grupo de embalaje III | Sustancia de referencia y celulosa | 1:2 |

34.4.3.4.1 	Se preparan 30,0 g ± 0,1 g de cada mezcla de referencia y 30,0 g ± 0,1 g de ambas mezclas de la sustancia objeto de la prueba. Todas las mezclas deben hacerse por medios mecánicos lo mejor posible durante al menos un minuto, pero sin excesiva aplicación de fuerza. Cada mezcla debe prepararse por separado, utilizarse lo antes posible y no extraerse de un lote.

34.4.3.4.2 	Por medio del embudo, se dispone cada una de las mezclas en un montoncillo en forma de cono truncado, de 70 mm de diámetro en la base. Se forma el montoncillo golpeando ligeramente el embudo después de llenarlo; se cubre el embudo con la placa de pruebas, incluida la lámina (en su caso), y se invierten. Se golpea ligeramente el embudo antes de retirarlo. El montoncillo debe recubrir el hilo de ignición, dispuesto en forma de bucle sobre la placa de pruebas. El ensayo debe efectuarse a la presión atmosférica, a una temperatura ambiente de 20ºC ± 5ºC y a una humedad relativa inferior al 60%, para reducir la absorción de humedad por la celulosa durante la manipulación.

34.4.3.4.3 	La balanza, colocada en la zona ventilada mencionada se pone a cero. Se aplica energía eléctrica al hilo de ignición y se mantiene durante toda la prueba o durante tres minutos si la mezcla no se enciende y quema. La recopilación de datos debe comenzar unos segundos antes de encender la fuente de alimentación y debe continuar hasta que termine la reacción o la pérdida de masa por minuto sea inferior a 1 g. Si el hilo de calentamiento se rompe, la prueba se debe repetir para que la rotura del hilo no afecte al resultado.

34.4.3.5 	Criterios de prueba y método de evaluación de los resultados

34.4.3.5.1	Para evaluar los resultados se tiene en cuenta:

a)	La comparación de la velocidad media de combustión de la sustancia con las de las mezclas de referencia;

b)	El hecho de que la mezcla de sustancia de prueba y celulosa se inflame y queme.

34.4.3.5.2	La combustión del montón de forma cónica se puede dividir en tres períodos:

a)	Período inicial: entre el 0% y el 20% de la pérdida total de masa;

b)	Período de combustión principal: entre el 20% y el 80% de la pérdida total de masa; y

c)	Fin de la reacción: entre el 80% de la pérdida de masa y el fin de la reacción.

En el período de combustión principal la pérdida de masa por unidad de tiempo es bastante constante. Por este motivo, se puede utilizar una regresión lineal (basada en el enfoque de mínimos cuadrados) para comprobar la calidad de los datos recopilados.

34.4.3.5.3 	La velocidad de combustión (BR) depende de la intensidad de combustión y la cantidad de celulosa en la mezcla. Por lo tanto, se define como el cociente entre el 60% de la cantidad total de celulosa en el montón de forma cónica y el tiempo de combustión principal t20-80. La magnitud t20-80 es el tiempo entre el 20% y el 80% de la pérdida total de masa. La pérdida total de masa es la diferencia de masa antes de la ignición y al final de la reacción principal, que se determina a una tasa de pérdida de masa inferior a 1 g por minuto.

La velocidad de combustión BR20-80 se calcula, por lo tanto, con la siguiente ecuación:

donde:

BR20-80	=	velocidad de combustión entre el 20% y el 80% en g/s

mcelulosa	=	masa de celulosa en mezcla en gramos

t20-80	=	tiempo de combustión entre el 20% y el 80% de la 	pérdida total de masa en segundos

El perfil de cada prueba de combustión se debe examinar haciendo un gráfico de la pérdida de masa en función del tiempo. El gráfico también se puede utilizar para la adopción de decisiones y se debe utilizar en caso de duda. El coeficiente de correlación (R²) de la curva de la masa de cada prueba de combustión debe ser de al menos 0,95 entre el 20% y el 80% de pérdida de masa; de lo contrario, la prueba de combustión se debe repetir. Se deben realizar cinco pruebas válidas con cada mezcla de referencia y de prueba. La desviación estándar de las velocidades de combustión en estas cinco pruebas no debe exceder del 10% en total.

34.4.3.5.4 	Para determinar los grupos de embalaje para el transporte en función de las propiedades comburentes de la sustancia se aplican los criterios siguientes:

Grupo de embalaje I:	Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, registre una velocidad media de combustión superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 3 a 1 (en masa).

Grupo de embalaje II:	Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, registre una velocidad media de combustión igual o superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 1 a 1 (en masa) y que no responda a los criterios relativos al grupo de embalaje I.

Grupo de embalaje III:	Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, registre una velocidad media de combustión igual o superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 1 a 2 (en masa) y que no responda a los criterios relativos a los grupos de embalaje I y II.

No se incluye en la división 5.1:	Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, no se inflame ni queme o registre una velocidad media de combustión inferior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 1 a 2 (en masa).

En el caso de las sustancias que presenten otros riesgos (por ejemplo, toxicidad o corrosividad), se aplica la sección 2.0.3 de la Reglamentación Modelo.

Según la terminología del SGA, los criterios de prueba para determinar la clasificación en función de las propiedades comburentes de una sustancia sólida son análogos a los utilizados en el transporte:

Categoría 1:		Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, registre una velocidad media de combustión superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 3 a 1 (en masa).

Categoría 2:		Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, registre una velocidad media de combustión igual o superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 1 a 1 (en masa) y que no responda a los criterios relativos a la categoría 1.

Categoría 3:	Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, registre una velocidad media de combustión igual o superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 1 a 2 (en masa) y que no responda a los criterios relativos a las categorías 1 y 2.

No es una sustancia comburente sólida:	Toda sustancia que, en una proporción de 4 a 1 o de 1 a 1 (en masa) en la mezcla de muestra y celulosa con que se la ensaye, no se inflame ni queme o registre una velocidad media de combustión inferior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en una proporción de 1 a 2 (en masa).

34.4.3.5.5	Si se sospecha que se ha producido un resultado positivo falso, los resultados obtenidos al efectuar la prueba con la sustancia mezclada con un material inerte y/o en una atmósfera inerte también se deben tomar en consideración al interpretar los resultados.

34.4.3.5.6 	Si la forma de la curva de pérdida de masa indica que la prueba no es válida, se debe examinar el procedimiento de mezcla o la disposición de los instrumentos de la prueba para que no impidan la libertad de movimientos del platillo de la balanza.

34.4.3.6	Ejemplos de resultados

NOTA:	Los resultados que se ofrecen en este cuadro se deben entender a título ilustrativo, ya que los resultados que se obtengan con una sustancia comburente determinada dependerán del tamaño de las partículas, etc. Los resultados de las pruebas de los ejemplos no están destinados a servir de base para las clasificaciones (véanse también la subsección 2.14.4.2.1 del capítulo 2.14 de la parte 2 del SGA y la subsección 2.5.2.1.1 del capítulo 2.5 de la Reglamentación Modelo, respectivamente).

| Sustancia | Tamaño de las partículas, valor medio (D50 [µm]) | Grupo de embalaje resultante |
| --- | --- | --- |
| Dicromato amónico | 300 | III1 |
| Nitrato cálcico (tetrahidrato) | 1 050 | III1 |
| Nitrato de cobalto (hexahidrato) | 1 200 | No incl. en div. 5.11 |
| Nitrato de níquel | 1 200 | No incl. en div. 5.11 |
| Nitrito de potasio | 200 | I2,a |
| Perclorato de potasio | 220 | II1 |
| Perclorato de potasio | 30 | II2 |
| Permanganato de potasio | 200 | I1,2,a |
| Clorato sódico | 220 | I2,a |
| Nitrito de sodio | 320 | II1,b |
| Nitrato de sodio | 200 | II1,b |
| Nitrato de estroncio (anhidro) | 250 | No incl. en div. 5.11 |

a Actualmente figura en el grupo de embalaje II.

b Actualmente figura en el grupo de embalaje III.

1 Solvay.

2 BAM.

(A)	Montón de forma cónica

(B) 	Hilo de calentamiento

(C) 	Placa de pruebas

(D) 	Escudo contra el viento

(E) 	Balanza con interfaz

(F) 	Placa de posicionamiento

(G)	Varillas para fijar la placa de posicionamiento (F) y las placas de pruebas (C) en un lugar determinado sobre la balanza

(H) 	Placa de apoyo

Figura 34.4.3.1: CONFIGURACIÓN PARA LA PRUEBA O.3 DE LAS NACIONES UNIDAS

(A)	Montón de forma cónica (base) 
(B)	Hilo de calentamiento

(C)	Placa de pruebas

Figura 34.4.3.2: PLACA E HILO DE ENCENDIDO PARA LA PRUEBA".

Sección 38

38.3.4.6.2	En el encabezamiento, sustitúyase "de diámetro superior a 20 mm" por "de diámetro igual o superior a 18,0 mm".

38.3.4.6.3	En el encabezamiento, sustitúyase "de diámetro inferior o igual a 20 mm" por "de diámetro inferior a 18,0 mm".

Después del encabezamiento de las subsecciones 38.3.4.6.2 y 38.3.4.6.3, añádase una nueva nota que diga lo siguiente:

"NOTA:	Por diámetro se entiende el parámetro del diseño (por ejemplo, el diámetro de las pilas 18650 es de 18,0 mm)."

# Footnotes

Se pueden obtener del organismo competente para los pormenores de las pruebas de Alemania (véase el apéndice 4).

Se puede obtener información técnica sobre los diseños adecuados y formación en vídeo del organismo competente para los pormenores de las pruebas de Alemania (apéndice 4).